附件1：在线激光粒度分析仪的技术要求

在线激光粒度分析仪的技术要求

# 一、背景意义

目前众多水泥生产企业，关键节点生产过程中检验样品基本都通过定时取样，手动检测，人工录入等方式，这种方式周期长，检验结果影响因素多、生产指标调整受操作人员主观影响大，而且控制严重滞后，通过配置在线激光粒度分析仪，实现关键节点生产指标的在线检测，后期为磨自动化控制系统提供及时、准确地数据。其主要存在以下几个问题：

1、取样的不确定性：采用每1-2个小时定时取样，定时检测的方式，这种方式取样量小，代表性不够，人工误差大，最主要有严重的滞后性，当测量结果不合格时，之前已经有大批量的不合格产品已经被生产。

2、测量方法的局限性：筛余只能部分的体现物料的颗粒情况，无法完全了解物料颗粒的分布，即使筛分细度相近，但粒度分布可能不同，水泥和生料的性能可能也会表现出较大差异；而且筛余控制仅能大致判断出颗粒物中最大颗粒所占的比例，无法详细了解其平均粒径分布情况，更不能测定出是否存在“过粉磨”现象；而在水泥企业粉磨过程中，为了保证质量，普遍存在过粉磨现象，这也导致粉磨过程中的能耗较高；

3、对生产帮助的局限性：在生产过程中，相关参数的调整主要通过操作人员的经验来操作，一方面化验室数据量小，且滞后严重。另一方面操作人员操作经验参差不齐，操作方式形式不一样；而且操作人员流动性逐年增大，操作人员的员工培训压力也逐渐增大；很容易出现相同的化验室数据但操作人员的操作结果大不相同，这对整个生产其实有非常大的影响。

# 二、现状

（一）公司生料、水泥粉磨系统无在线激光粒度分析仪，对于出磨生料、水泥细度目前没有及时可靠的监测手段。

（二）现结合智能化工厂项目建设方案实施方案要求，需配置2台在线粒度分析仪，分别用于生料粉磨及水泥磨出磨成品细度的测量（水泥磨在线分析仪具备一拖二测量功能），便于更好的测量出口物料细度从而反馈到控制系统，更精确的控制选粉机和排风机等设备的转速，起到节电的目的，也防止了过粉磨现象的发生。

# 三、改造主要技术要求

# （一）在线粒度分析仪原理及性能描述

组成部件：取样装置、检测主机（包含激光发射装置、信号接收装置及样品流动池）、回样装置、控制信号箱，反清扫装置。

测量原理：激光衍射技术结合全米氏理论，也是目前最为成熟的一种粒度测量方法。通过在线细度分析仪可实时监测到整体细度的分布情况，包括：＜3um、3-10um、10-32um、32-45um、45-80um、＞45um、＞80um。

# （二）数据传输

1、在线粒度仪模拟量信号（4-20ma）通过屏蔽电缆接入DCS系统或通过OPC通讯协议传输。

2、成品水泥在线粒度分析仪可测试多个水泥品种，在后台操作电脑上具备不同品种水泥切换操作。

3、分析仪需提供2组开关量输入，输出信号进中控，与磨机启动停止做连锁。

4、粒度分析仪配置一台电脑，放置化验室运行软件并显示数据。

# （三）主要技术参数

●测量范围：生料系统1.5um-550um，水泥磨系统0.5um-220um；

●测量精度：＜2%基于标准样的平均粒径X(50)

●重复性：＜1%基于标准样的平均粒径X(50)

●激光源：1级5mW 635nm激光

●背景测试：程序化设计，自动测试

●测试速度：2000次/秒

●取样系统：无任何运动部件，笛形取样或者适用于现场的其他取样方式

●现场显示功能：仪器末端以及电控箱必须显示现场所需的粒度数据

●仪器运转率：可保证24小时连续运转

●仪器解析率：16bit

●防护等级及运行环境：IP65

●具有国际专利的一键清洁系统，保证仪器能够稳定的长时间运转

●内置全自动清洁系统：在每次测试完毕后系统可全自动地进行清洁反吹，从而保证测试系统能长期连续地稳定工作，并保证测试结果的准确性。

# （四）安装示意图

| 安装布局图 | 生料安装示意图 |
| --- | --- |
| 一拖二示意图 | 水泥磨安装示意图 |

# 四、设备配置（以下列出了主机设备的主要配置要求，但不限于以下配置，投标方须保证所提供的配置满足使用需求）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造部 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析仪主机 | 水泥磨系统主机测量范围：0.5-220um（满足一拖二测量） 水泥磨系统主机测量范围：1.2-550um 激光发送单元，信号接收单元，样品流动池，光学传感器； 一体式设计，保证在清理样品流动池时激光光路不受影响； 5mW，635nm激光源，订制ULN数据侦测器，16bit样品解析率； 仪器末端测量数据显示； IP65 防震 | 2套 |  | 整机质保不低于3年 |
| 2 | 取、回样系统 | 不锈钢316取样管、连接软管及相关配件和3/8"取样气控阀 自动取样器:带变频、带留样功能 | 2套 |  | 必须预留人工取样口 |
| 3 | 电脑 | 戴尔电脑（两台粒度仪共用一台电脑） | 1套 |  |  |
| 4 | 软件系统 | 专用分析软件：支持OPC协议 可以同时显示瞬间的粒度分布状况和实时趋势变化曲线； 用户可以根据自己的需要进行设定和显示，以及传输：如用户可以设置显示任意粒度范围的含量情况，同时用户可根据自己的需要设置数据更新周期，可以是1秒钟，也可以是每10秒一个平均值，可以将测量结果定义成模拟量或者OPC输出到客户DCS或者PLC上 | 1套 |  |  |