| 询报价单 |
| --- |
| 项目编号：FQGS-JGXMXJ-2022-008# |  |
| 本公司需采购以下物资，现邀请贵公司按如下条款及要求报价： |
| 1、货物需求及报价： |
| 序号 | 物资名称 | 物资描述 | 数量 | 品牌/来源 | 单价（含13%增值税） | 总价（含13%增值税） | 交货期 | 备注 |
|  |  | 规格、材质 | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高温气体分析仪 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 设备配置（以下列出了主机设备的主要配置要求，但不限于以下配置，投标方须保证所提供的配置满足使用需求）： |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 高温取样探头 | 探头总伸入安装孔内有效长度3-3.5米，可伸入窑内过密封圈200mm以上 采用中空两层耐高温合金材料制成，两层之间腔体流通循环冷却液，内筒取样 | 1套 | 整机质保不低于3年 |
| 2 | 传动机构 | 传动导轨：装有齿条， 传动电机：驱动齿轮与齿条啮合 传动小车：推动探头入窑和出窑 | 1套 |  |
| 3 | 旋转机构 | 取样探头外筒安装有链轮，在摆动气缸的驱动下可以进行90°摆动 | 1套 |  |
| 4 | 清堵机构 | 取样管内部装有自动清堵装置和过滤器 固定在取样探头末端的连接法兰上 | 1套 |  |
| 5 | 反吹机构 | 由吹扫阀组控制 压缩空气压力：0.4-0.8MPa | 1套 |  |
| 6 | 循环冷却系统 | 换热器：冷却介质为乙二醇水合冷却液，适应温度为-40℃~105℃ 水泵：流量3.6m³/h，耐温200℃ | 1套 |  |
| 7 | 传感器箱 | 装有温度传感器、压力表（0-1MPa）和流量开关（1.0-10Nm³/h） | 1套 |  |
| 8 | 就地控制箱 | 取样泵控制 传动机构控制 报警及联动控制 反吹控制等 手动和自动控制两种模式 | 1套 |  |
| 9 | 安装预埋件 | 预埋件探入炉内1米左右，外表面可用浇注料进行保护，防止炉内高温气氛烧蚀 | 1套 |  |
| 10 | 样气预处理系统 | 压缩机制冷器，带冷腔 取样泵、蠕动泵和电磁阀必须选用德国原装进口 过滤器带PTFE滤芯和湿度传感器 膜过滤器，阻水过滤器 其他连接件及连接管 | 1套 | 可根据设计配置自定 |
| 11 | 分析柜 | 材料：钢板 开关柜 2100(H)x800(W)x800(D)mm 含100mm高底座 IP54 | 1套 | 尺寸厂家可以根据设计自定，但必须保持柜内宽敞便于检修 |
| 12 | 分析仪表 | CO: 0-5% O2: 0-25% NOx: 0-2000ppm SO2:0-5000ppm | 1套 | 原装进口,具有空气自动校准功能(带中文操作菜单)西门子产品不低于U23，ABB产品不低于EL3020 |
| 13 | 取样管线 | BWG-S管 带电伴热带，保温管，外径40mm | 30米 |  |
| 14 | 安装附件 | 连接管、接头等 | 1套 |  |
| 15 | 标准气 | 标准氧气：8L/瓶 | 1套 |  |
| 2、技术指标及质量要求：1）系统组成与技术参数 系统主要由采样预处理系统、气体分析系统、电气控制系统、循环冷却系统、安装辅材等设备组成，系统组态图如下： 图 1 系统组态图 技术参数 分析方法：采用红外吸收法 分析成分：NOx、CO、O2、SO2 输出方式： 4—20mA/ PROFIBUS总线 量程范围：（可支持量程定制及气体种类拓展） CO: 0-5% O2: 0-25% NOx: 0-2000ppm SO2:0-5000ppm 零点漂移：≤±1% FS/7d 量程漂移：≤±1% FS/7d 重 复 性：≤0.5% 操作安装条件： 探头：室外安装（-20---50摄氏度） PLC柜：室内安装（5—35摄氏度） 其他系统部件：室外安装（-20----50摄氏度） 2）系统功能及要求 本套设备系统应自动运行、自动清堵、系统自检、保护机制等功能，并支持手动操作控制，具体有以下主要功能及用途要求： 自动运行，24h长期在线监测。 自动清堵：具备撞头清堵、旋转抖料、定时刮渣、多级反吹功能。 系统自检：具备实时状态监测自检。 保护机制：具备断电、断气、故障时退出保护机制。 手动控制：人工维护操作便捷。 具备空气自动校准功能、自动标零功能。 具备系统自诊断功能：含系统自检、报警、退出保护等功能。 高温取样系统 必须干法取样，采用移动式高温取样探头，取样探头的探入深度需达到3米以上，确保取样点位于回转窑窑口内部，确保取样的真实性； 具备中控操作员根据现场窑况进行清堵和吹扫时间可调及中控远程退出探头功能（中控只保留探头退出）。 具备机械式自动旋转功能，避免管口结渣，以及重力引起的单侧热变形。 探杆采用高温合金材料，杆内冷却液循环保护，具有耐高温的特点，取样探头耐高温不低于1400℃。 取样探头内部必须配有粉尘过滤器，粉尘过滤能力不小于2μm。 取样探头必须配有定时自动旋转装置，可左右45°旋转，避免探头表面结皮。 取样口处需加装密封装置和遮挡装置，防止高温物料溅出损坏设备。 耐还原性气体腐蚀，适应高硫环境。 高温取样探头需要具有自动和手动两种移入移出功能。 2、控制系统采用西门子PLC S7-200及以上系统，需提供编程软件和程序。 3、冷却系统采用耐高温冷却液强制循环冷却，外部换热器采用变频风扇，确保冷却效果。 4、样气预处理系统有粉尘过滤和除水功能。采用压缩机制冷器和蠕动泵两级除水。 3）安装 安装位置原则上采用现有搭建尺寸的平台、取样孔距、电源、气源等。实际需求参考中标单位提供的图纸自行扩张，由我司自行完成，厂家现场进行指导安装。 |
| 3、产品运输应符合运装规范，做到包装牢固、防雨、防潮，保证货物安全到达交货地点。 |
| 4、本报价为包干固定价（含技术人员现场安装指导费用），原则上在有效期内供货单价不做调整。 |
| 5、如产品有质量异议时，卖方应接到买方通知后24小时内负责把不合格产品从买方清理出场，并承担在此期间发生的一切费用，同时承担因此给买方造成的一切损失。 |
| 6、交货方式及地点： 凤庆县习谦水泥有限责任公司（买方仓库内）。 |
| 7、运输方式及费用： 一票到厂价，卖方负责运输，费用卖方自理。 |
| 8、结算方式：1）设备到达交货地点，且乙方开具符合甲方要求的全额合规增值税专用发票及提交相关技术资料后，甲方向乙方支付合同金额的 60 %即 万元货款。 2）试运行一个月后，通过验证性能达标验收合格，甲方向乙方支付合同总金额的 30 %即 万元的货款。 3）预留合同总价的10% 作为产品质量保证金，在1年质保期满后一个月内由甲方无息返还10%的质保金给乙方。（如不满足请另行说明） |
| 9、报价截止日期：收到本询报价函7个工作日内报价。报价方式：扫描件发指定邮箱或盖章密封邮寄（顺丰），收件地址：云南省凤庆县勐佑镇习谦村。 |
| 10、报价有效期：截止2022年 月 日（请报价方填写）， |
| 11、以上报价包含 税、运 等费用。结算数量、金额以实际使用数量为准。 |
| 12、供应商特别诚信条款：严禁卖方及其相关工作人员在谈判过程中为促成合同、或在合同履行过程中为谋取利益，向买方的相关工作人员提供利益（包括但不限于提供金钱、物品、期权等有价物，且无论主动或被动提供）。卖方承诺恪守本条款，如有违反，一经发现，买方有权立即终止合同，退回合同标的物并追究卖方的违约责任，卖方除无条件接受全额退货立即返还货款外，还须向买方支付合同总金额百分之三十的违约金。终止合同后，买方实际损失大于该金额的，有权向卖方进一步索赔。在此种情况下，买方有权留置卖方的待付款，并可直接从中扣除违约金、赔偿金等费用。在本合同签订和履行中，买方工作人员如有主动向卖方索取财物等不诚信行为，卖方可向买方有关部门举报。举报邮箱：snjcjw@163.com，举报电话：0871—68601571。 |
| 13、供应商供货及质量承诺：1）提高供货及时性，在供货期限内按时交货，若延迟交货愿接受任何处罚；2）严格按指定品牌或厂家进行供货，确保供货质量，所供产品均为正规渠道产品；3）不以次充好、不供假冒伪劣产品。4）提高合同签章及开票的及时性，具备条件后三天内办结。 |
| 说明：该报价以总报价最低确认最终定标价格，请勿随意更改以上条款内容，如有异议，请与询价单位联系！ |
| 询价单位：凤庆县习谦水泥有限责任公司 | 报价单位（盖章）： |
| 联系人：徐正东 | 联系人： |
| 联系电话：18988314937 | 联系电话： |
| 电话：0883-4669160 | 电话: |
| 邮箱：fqgsbjyx@163.com | 邮箱: |
| 询价日期：2022. | 日期： |